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	参数需求
	配置需求
	1. 主机 2. 床垫 3.电源线 4.收纳带

	
	

设备技术性能/
服务参数需求




	主机
1. 流量8 lpm，每分钟以8升的流量喷出空气，以支撑床垫&人体重量
2. 充气时间<25 mins	
3. 低压治疗压力	15-40mmHg	
4. 波动交替方式，交替设计
5. 坐姿增压，当床头抬起<30°时，或患者坐起时，可切换至坐姿增压模式以增加臀部、骶骨的支撑，避免过度下陷。	
6. 报警提示闪灯+报警	具备低压报警提示；维修报警；断电报警提示	
7. 操作面板自动上锁。防止意外触屏，影响治疗设定	
8. 主机静音，≦40dBA
9. 主机进液防护保护	
10. 材质防火	
床垫	
1. 最大载重	≧200公斤	
2. 一键CPR功能
3. 床罩可拆洗，抗菌防霉，防致敏，防火。
4. 防触底双层矩形管	断电时，能避免患者发生直接触底的风险	
5. 头枕功能，头部不交替，提升患者睡眠质量	
6. 脚跟减压设计
7. 气垫床收纳方便，收床束带+快扣	
8. 床垫侧边有电源线收线带 	
9. 易换式保险丝，保险丝额定频率	T1AL 250V	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	



