摆药机维保服务

1、12次/1年

- 售后服务响应：供应商接到采购人报修要求后，6个小时内到达现场进行检修，及时排查问题所在，在12小时内解决问题。

- 巡检服务：服务时间为一月一次例行巡检，一季度一次系统维护。对所维护保养的设备系统的运行情况进行监测并记录。

- 设备保修服务：在保修期内对设备出现损坏的部件及时进行维修和更换。

- 应急服务：对设备运行中出现的故障及时进行应急处理，在12小时内恢复设备正常运行。

- 设备保养服务：每月一次对摆药机进行清洁、维护和状态检查，每年一次整体大保养，每年免费更换一次干燥剂。

- 保养内容：

- 各药盒传感部位清扫；

- 清洁DTA上层托盘；

- 清洁DTA下层托盘；

- 清洁V格子单元/分割盘；

- 清洁主柜大漏斗；

- 清洁预存储单元；

- 清洁打印单元；

- 清洁机器外观；

- 清洁加热滚筒；

- 清洁三角锥/三角板；

- 清洁小漏斗；

- 清洁传送带单元；

- 检查各个易损件；

- 各个电机齿轮上油；

- 清洁顶部RFID电路板；

- 测量RFID电路板、主板电压；

注：（1-12小保养8次，1-14中保养3次，1-16大保养1次）