台式微量高速离心机采购需求

- 离心机主机1台、生物安全角转子1个

- 1.5ml/2ml离心管单次离心容量≥24管；

- 配置满足离心容量需求转子时，最大离心力≥21000×g、最大转速≥14000rpm，转速控制精度：±10rpm；

- 可以选择转速设定和离心力设定两种速度设定，加、减速快捷且具有多个加减速档位；

- 快速锁定转子盖设计，转子可高温高压灭菌且具有国际第三方气密性证书；

- 带有温控功能，温控范围包含-9℃至40℃，支持1℃步进设定，运行全程离心腔整体温度（含样品温度）稳定，波动≤±2℃；

- 尺寸（宽×深×高）≤310×550×330mm；

- 具有快速预冷功能，具有冷凝水槽；

9、可通过按键进行开门，参数设置操作简便；

10、具有计时功能，可选择离心开始计时或达转速后计时；

11、运行中实时显示转速/离心力、时间、温度；

12、具有不平衡保护功能；

13、具有待机节能功能，优化制冷性能；噪音≤56db(A)、长寿命、易维护；

14、到货后实际运行过程中出现较大性能差异可退货。