	采购需求表

	参数需求
	技术和性能参数需求
	配置需求

	
	1.检测方法：采用荧光增强或不可逆比色连续监测技术，瓶外非侵入性检测技术；仪器运算法则全面可靠，确保检测结果高度准确性。
2.全自动血培养检测系统
2.1 仪器检测容量：单机检测≥200瓶，可扩展瓶位；或支持拓展卫星血培养，检测模块（主＋卫星）总容量≥180瓶/套。
2.2运算法则：具备≥16种微生物生长判读运算法则，覆盖微生物生长全周期，可实现延迟期到对数期的精准阳性判定，确保检测结果准确性。
2.3 检测周期：≤10分钟/次，实现连续动态监测。
2.4 培养方式：恒温振荡培养，确保微生物生长环境均匀稳定。
2.5 仪器具备触摸屏，简便快速上机，且每个孔位具备自动检错和自动纠错功能，无需手工校正。
2.6 培养瓶可放置任意瓶位，无需事先分配，并自定义特定培养瓶培养时间。
2.7 具备延迟放入功能。室温下，培养瓶可延迟放入≥40小时。
2.8 具备放回功能，培养瓶拿出后3小时内再放入，相关数据不丢失，可继续检测。
2.9 具备查看生长曲线、报警时间、采血量等功能。采血量监测：具备瓶级采血量自动监测功能，可自动识别并预警采血量不足/过量的样本，确保检测灵敏度。
2.10 具备血培养阳性实时报警功能，包括声音提示、信息化通报等。
2.11 仪器必须可与医院LIS系统连接，支持双向通讯，支持双条码（医嘱条码和培养瓶条码）。
3. 配套微生物实验室数据管理工作站
3.1 配备专用微生物实验室数据管理工作站，可对多台、多模块仪器数据进行统一管理。
3.2 具备数据存储及备份：可长时间存储血培养原始结果、生长曲线、报警信息等数据；支持自动备份与数据恢复，确保数据安全。
3.3 具备完善的数据分析功能：如按科室监测血培养采集量、计算血培养阳性率、污染率、报阳时间等，支持自定义统计维度及质量分析报表导出。
3.4具备实时监控功能，可关联工作人员通讯设备，远程提示血培养瓶阳性情况。
3.5提供最新版本，使用期间免费更新。
4.完善的售后服务与技术支持：
4.1设备质保年限符合医院要求。
4.2定期免费校准，并出具校准报告。
4.3定期免费保养、巡检设备；设备故障需现场维修时，维修工程师应在12小时内（含节假日）现场响应；除仪器工程师外，能提供微生物领域技术支持。
[bookmark: _GoBack]4.4请提供北京三甲医院使用列表。
	1.全自动血培养系统1套
2.血培养检测系统配套微生物实验室数据管理工作站及配套实验台
3.打印机1台
4.条码打印机1台 
5.适配于血培养仪的UPS 1台


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	





附录1 
试剂列表
	序号
	试剂名称（请根据实际情况填写注册证实际名称）
	注册证号/备案号（请填写）

	1
	需氧瓶
	

	2
	厌氧瓶
	

	3
	真菌瓶
	

	4
	分枝杆菌瓶
	

	5
	儿童瓶【如有请填写】
	

	6
	可根据实际情况调整补充
	










	       注：其他情况根据实际情况补充；如需氧/厌氧瓶有多种符合需求，请分别填写。

