	采购需求表

	参数需求
	技术和性能参数需求
	配置需求

	
	1、 温度控制，微电脑控制，有数字温度显示，调整增量为0.1℃；箱内通电稳定后储藏温度为2-6℃；断电保温时间不少于2小时，且转运温度可维持在2-10摄氏度。
2、 [bookmark: _GoBack]完善的报警系统，有声音蜂鸣报警及灯光闪烁报警，可实现超温报警、传感器故障报警及断电报警；配冷链监控模块，实现数据双监控，提高安全保障。冷链模块包括：温度显示、GPS定位可事实查询转运箱运动轨迹、蓝牙打印功能。
3、 电源支持12V与220V转换，便于车载，且有后备电池设计，断电后仍可显示箱内温度。
4、 门体锁扣结构，防止门体随意开启，保证存储物品安全。
5、 整体比较轻便，方便血站取血使用。
6、 质保期大于等于3年。
	1、 有声光报警装置设定（2-10℃）可调节；
2、 有冷链模块；
3、 电源支持12V与220V转换；
4、 有GPS定位、蓝牙数据导出技术；
5、 内容量15L。

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	



