| 采购需求表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 参数需求 | 技术和性能参数需求 | 配置需求 |
|  | 1.产品用途：用于成人或儿童，动态监测心电图形、呼吸、体温、血压、血氧饱和度、脉率等生理参数。 2.功能及技术参数： 1) 一体化便携监护仪，配置提手，整机无风扇设计； 2）≥10英寸彩色触摸屏，分辨率高达1280*800像素或更高，≥10通道波形显示，支持亮度自动调节； 3）标配参数：ECG心电，HR心率，PR脉率，SpO2脉搏血氧饱和度，NIBP无创血压，RESP呼吸阻抗； 4）心电导联：3/5导联心电监测,具备多种实时心律失常分析、ST段分析、QT/QTc实时连续测量等功能。 5）血氧监测：配备指套式血氧探头，提供灌注指数（PI）的监测； 6）血压监测：无创血压； 7）提供双通道体温和温差参数的监测,并可根据需要更改体温通道标名； 8）具备智能导联脱落监测功能，其中一导联脱落的情况下仍能保持监护； 9）具备趋势共存界面、呼吸氧合图界面、大字体显示界面及标准显示界面，支持≥100小时趋势表和趋势图回顾,≥1000条事件回顾,≥100小时ST波形片段的存储与回顾； 10）标配具备血液动力学，药物计算，氧合计算，通气计算和肾功能计算功能； 11）具备报警集中设置功能不低于三级声光报警，参数报警级别可调； 12）具备监护模式、待机模式、隐私模式和夜间模式等多种工作模式； 13）监护仪主机具备良好防水性能，可耐受日常清洁擦拭；整机表面兼容医院常用消毒剂，支持擦拭消毒，反复消毒后无腐蚀、无开裂。 配置指套式血氧探头，具备良好防水密封性，支持清洁消毒擦拭，消毒后性能不受影响； | 1．支持与现有品牌监护仪一起联网通信到中心监护系统,或按比例配备中心站。 2．配置插槽式锂电池，工作时间≥5小时。 3.单台配置：主机、电源线、电池、心电附件、血氧附件、无创血压附件、保修卡、合格证、说明书、推车（含收纳筐）； 4.产品设计使用年限≥10年。 |