- 电动调节手术的升降、平移、头脚倾、左右倾、背板上下折、腿板上下折、正反折刀位

2.手术床床面模块化，可实现头腿互换体位及床面水平移位功能。床面具有电动控制的柱式刹车系统。

3.具备快速紧急解锁装置。在紧急情况下启动解锁功能。

- 4.刹车系统采用“起落架”式电动升降，保证手术台具有可靠的稳定性和良好的移动性，方便医生锁定手术床。

- 5.具体参数:

1）手术床长度(根据不同模块)   ≥2010 mm

- 2）手术床宽度:                 ≥520 mm

3）手术床高度：           650mm –1030mm

4）纵向倾斜（头倾/脚倾）  30°/30°左右

5）侧向倾斜（左/右）：    25°/25°左右

6）背板（上/下）：       80°/-60°左右

7）腿板(上/下)：         80°/-92°左右

8）手术床最大承载重量：       ≥400kg

9）手术床自身重量≦230kg