
	
设备/服务采购需求表



	基础信息
	项目名称
	医用原位杂交仪

	
	数量/年限
	1台

	参数需求
	配置需求
	1. 医用原位杂交仪主机1台；
2. 电源线1条；
3. 使用说明书1份；

	
	

设备技术性能/
服务参数需求
	1. 设备用途：用于原位杂交实验（可用于 DNA 或 RNA 杂交） ，实现样品中特定序列的原位检测，包含基因标分析、疾病诊断、基因克隆和基因测序等。
2. 功能：支持变性&杂交、杂交和多点控制三种模式
3. 容量：1-12片/次
4. 控温范围：室温+5 ℃  -99 ℃
5. 温度设置范围：35℃-99℃
6. 控温精度： ≤±1℃
7. 升降温时间：升温时间≤2min(37℃升温到 95℃)，降温时间≤6min（从 95℃降温到 45℃)
8. 外形尺寸：≤480mm(L)*245mm(W)*145mm(H)
9. 5年质保

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	



