大鼠IVC笼具技术参数

货物内容：

共购置2套。其中每套包括：

IVC主机1台，大鼠IVC笼架单面2-4架，单面大鼠IVC笼具2套（一拖二、一拖三、一拖四），每套最少50笼位；大鼠IVC笼盒需与笼架配套，不少于50套；备用笼盒25盒。

安装条件

设备总长应≤4650mm，高≤1900mm，宽≤600mm。应考虑科室场地限高限宽因素：消防门高1740mm、宽1300mm，实验室门高1900mm、宽750mm。

IVC主机

1.主要材质：机壳要求采用SUS304不锈钢（或其他更优材料）发纹板经镭射切割、数控成型等工艺制作而成。表面钢琴烤漆，抗污防尘，要求美观实用。

2.主机配备触摸屏界面，便于操作。

3.每台主机至少可同时连接2-4个单面笼架；

4.主机排风口采用恒压连接方式；回风管要求可以根据笼架高度伸缩。

5.送排风系统：操作PLC控制，触摸彩色屏尺寸≥7寸；主机具有正负压运行模式自动切换功能，具备数字通信功能，可与中控室电脑连接；采用低噪音离心风机。

6.异常报警：具有温湿度报警功能及压差报警功能，支持短信报警功能；具有UPS电量显示功能，断电自启功能。

7.送风、排风各设不少于初、高两级过滤器，采用无隔板高效，高效过滤器过滤率≥99.95%。

8.电源：220VAC50Hz；功率：≤200W；排风量不低于100m3/h；换气次数30-50次/h；压差梯度至少15-50Pa；空气洁净度（级）：至少百级；噪音≤55分贝。

9.底部带4 个移动轮，其中2 个带刹车装置。

大鼠IVC笼架

1.规格：满足前述安装条件，单面5笼×5层=25笼或4笼×5层=20笼或3笼×5层=15笼，笼架可串联使用。

2.材质：要求采用 SUS304不锈钢，可高压灭菌，易清洗，可拆卸，管壁厚度不低于1.2mm。

3.笼架送风气管和排风气管要求采用 SUS304 不锈钢管，气管与笼盒连接口要求采用硅胶气嘴连接，气嘴与气管采用旋转式卡槽连接，拆卸应快捷方便。

4.笼架导轨要求采用高分子材料一次成型，导轨要求设有笼盒到位指示装置，可提醒笼盒放置是否到位。

5.笼架通气嘴：笼架通气嘴应具有自动关闭功能。当笼盒脱离笼架后，笼架通气嘴能即刻自动关闭，使取下笼盒时气体无外泄，保证系统压力稳定、防止交叉污染。

6.底部要求有 4 个不锈钢万向脚轮，其中 2 个要带刹车装置。

大鼠IVC笼盒

1.规格：适用饲养400g以上成年大鼠数量3-5只；满足《GB14925-2023实验动物环境及设施》相关要求。

2.笼盒材质：笼盒要求采用全新聚亚苯基砜（PPSU）高分子材料一次成型，不能混有回收杂料，保证盒子颜色透明便于实验观察；耐高温≥134℃灭菌不少于300次。能耐受至少1m高度自由落下撞击水泥或瓷砖地面所产生的应力不破损。

3.笼盒与笼盖之间采用纵向硅胶密封条，笼盖上设有密封条镶嵌槽，必须保持良好的气密性。整套笼盒含底盒、盒盖、不锈钢网盖、不锈钢食盒、饮水瓶、塑料标示牌。

4.笼盖采用硅胶O形圈密封弹簧气嘴，在使用状态时，进风、排风阀门也能保持笼盒与气嘴间良好的密封状态。

5.要求笼盒脱离笼架后，笼盒进风、排风阀门能即刻自动关闭。笼盒导轨与笼架滑道终端处带锁止功能，防止脱离笼架造成动物伤害。

6.笼盒顶部要求设有≥170cm²圆形生命窗，生命窗四周要带有硅胶密封压槽，覆盖 ≤0.22µm 微生物过滤膜，滤膜具有病毒、细菌过滤效率（过滤率均≥99.95%），且透气率≥0.01L/( cm²·s) ，可以有效降低笼内二氧化碳水平，防止动物窒息。滤膜要求可耐高温灭菌、耐低温无变脆现象、耐过氧化氢及紫外线消毒，并可重复使用。

7.笼盒的饮水瓶插入口必须设置不锈钢自闭阀门，饮水瓶抽离后阀门能够即刻自动关闭。笼盖放置饮水瓶位置在笼盖的前左侧位置。

8.外置式饮水瓶为方形带液位刻度饮水瓶，容积500ml，材质要求采用全新PPSU（聚苯砜）原材料，瓶口应采用医用硅胶柔性密封圈，瓶嘴为SUS 304不锈钢材质，要求进行抛光处理，保证水嘴无漏水现象，动物饮水咬合处无金属毛刺。

9.不锈钢网罩：网罩主框不锈钢丝直径≥3.5mm，主框内矩形网格不锈钢丝直径≥1.8mm，网罩成品做表面电化处理，保证其外表光滑无毛刺。

单套笼具配置清单：

1. IVC主机1台；

2. 大鼠IVC笼架：单面2-4架；

3. 大鼠IVC笼盒：与笼架配套，不少于50套

4. 备用笼盒25盒。