	采购需求表

	
	项目名称
	高速冷冻离心机

	
	预算金额
	3万

	
	数量
	1

	参数需求
	技术和性能参数需求
	配置需求

	
	1.电动自吸门锁，可设定自动/手动停机开盖方式，停机可自动打开上盖；

2.微机控制，高清液晶显示、触摸屏操作，快捷方便、显示直观； 

3.具有超速、不平衡、超温、开盖停机等多项保护功能； 

4.采用大功率交流变频无刷电机 ，配有高精度测速系统 ； 

5.可设定启动计时/到达设定转速计时模式，具有瞬时离心功能； 

6.9档升速曲线，10种减速曲线选择，可根据样本不同进行设置；  

7.99个程序储存，可设定5级梯度离心程序，可记忆最后的运行程序。 

8.采用进口压缩机组，无氟制冷剂，高效环保，具有一键预冷功能； 

9.丰富的转子规格并具有转子识别功能，确保转子不会超速运行。 

10.运行中能随时修改转速、离心力、时间、温度等参数

11.最高转速：角度转子16000r/min、水平转子5000r/min

12.转速偏差：±10rpm

13.最大相对离心力：角度转子23640×g、水平转子4470×g

14.定时范围：1-99min59s

15.加减速曲线：0-9档

16.温度设定范围：-20℃～ +40℃

17.温控精度：±1℃

18.整机噪音：≤57dB（A）

19.电源：AC220V   50HZ

20.输入功率：1.2KW

21.外型尺寸：65×65×43cm

22.净重：≤100kg

	主机  1台

角度转子  1套0.5/1.5/2ml*24 支（可适配：0.2ml、0.5ml）

水平转子  1套（可适配：5ml、10ml）

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


