- 附件：技术参数

1、哥伦比亚血琼脂培养基（哥伦比亚型增菌培养基）

- 用途：用于病原菌的分离、培养及溶血性鉴别。

- 规格：90mm；固体培养基。

- 成分：哥伦比亚型，含无菌脱纤维羊血（5%，V/V）、特殊蛋白胨、淀粉、氯化钠、琼脂粉、纯化水等适宜细菌生长的营养成分。（请提供注册证/备案证所示成分信息）

- 性能：

- 产品外观无破损，无明显气泡，不应有过多水汽，琼脂层颜色鲜红。

- 琼脂层中血均匀分布，无凝块，厚度≥3mm，且无一边薄一边厚。

- pH值：7.1-7.5。

- 于适宜环境下，一般细菌、苛养菌、脆弱拟杆菌等部分厌氧菌生长良好；α、β溶血环清晰。符合行标WS/T 807-2022性能验证方案可接受标准。

- 效期：≥60天。

2、玫红酸中国蓝乳糖琼脂培养基

- 用途：用于革兰阴性细菌的分离、培养及非发酵菌的鉴别。

- 规格：90mm；固体培养基。

- 成分：蛋白胨、牛肉浸粉、乳糖、氯化钠、中国蓝、玫瑰红、琼脂粉、纯化水等适宜革兰阴性细菌分离、培养及初步鉴定的营养成分。（请提供注册证/备案证所示成分信息）

- 性能：

- 产品外观无破损，无明显气泡，不应有过多水汽，琼脂层颜色呈均匀的蓝色或蓝紫色。

- pH值：7.2-7.4。

- 于适宜环境下，革兰阴性菌生长良好（特殊菌除外），指示剂颜色清晰；革兰阳性球菌不生长或抑制性生长（特殊菌除外）；符合行标WS/T 807-2022性能验证方案可接受标准。

- 效期：≥120天

3、嗜血杆菌巧克力琼脂选择培养基（加VA）

- 用途：用于嗜血杆菌属、卡他莫拉菌的选择性分离培养，亦可用于奈瑟菌属的培养。

- 规格：90mm；固体培养基。

- 成分：含无菌脱纤维羊血（5%，V/V）、特殊蛋白胨、淀粉、氯化钠、琼脂粉、NAD（V因子）、万古霉素、纯化水等营养成分。（请提供注册证/备案证所示成分信息）

- 性能：

- 产品外观无破损，无明显气泡，不应有过多水汽，琼脂层颜色呈均匀巧克力色。

- pH值：7.3~7.4±0.2。

- 于适宜环境下，流感嗜血杆菌生长良好；金黄色葡萄球菌等革兰阳性菌不生长或抑制性生长；符合行标WS/T 807-2022性能验证方案可接受标准。

- 效期：≥60天。

4、巧克力琼脂培养基（不加VA）

- 用途：用于嗜血杆菌属、卡他莫拉菌、奈瑟菌属的分离培养。

- 规格：90mm；固体培养基。

- 成分：含无菌脱纤维羊血（5%，V/V）、特殊蛋白胨、淀粉、氯化钠、琼脂粉、NAD（或其他可提供V因子的成分）、纯化水等营养成分。（请提供注册证/备案证所示成分信息）

- 性能：

- 产品外观无破损，无明显气泡，不应有过多水汽，琼脂层颜色呈均匀巧克力色。

- pH值：7.3~7.4±0.2。

- 于适宜环境下，流感嗜血杆菌、脑膜炎奈瑟菌等生长良好；符合行标WS/T 807-2022性能验证方案可接受标准。

- 效期：≥60天。

5、沙保弱（罗）琼脂培养基

- 用途：用于真菌的分离培养。

- 规格：90mm；固体培养基。

- 成分：含真菌蛋白胨、抗生素（如氯霉素）、葡萄糖、琼脂粉、纯化水等适宜真菌生长的营养成分。

- 性能：

- 产品外观无破损，无明显气泡，培养基层为麦秆色，不应有过多水汽。

- pH值：5.4-5.8。

- 于适宜环境下，白色念珠菌、曲霉属等真菌生长良好；大肠埃希菌、金黄色葡萄球菌等细菌生长受抑制；符合行标WS/T 807-2022性能验证方案可接受标准。

- 效期：≥90天。

6、SS琼脂培养基

- 用途：用于粪便标本中沙门菌属和志贺菌属的分离培养。

- 规格：90mm；固体培养基。

- 成分：含肉浸粉、蛋白胨、乳糖、胆盐、柠檬酸钠、硫代硫酸钠、柠檬酸铁、亮绿、中性红、琼脂粉、纯化水等成分。

- 性能：

- 产品外观无破损，无明显气泡，培养基层呈透明浅橙红色

- pH值：7.1-7.3。

- 于适宜环境下培养24小时，鼠伤寒沙门菌呈无色菌落，有黑色中心；宋内志贺菌呈无色透明；粪肠球菌不生长；符合行标WS/T 807-2022性能验证方案可接受标准。

- 效期：≥55天。

7、营养琼脂培养基

- 用途：用于医院环境空气微生物监测；各类非苛养细菌的增菌培养。

- 规格：90mm；固体培养基。

- 成分：含蛋白胨、牛肉浸出粉、氯化钠、琼脂粉、纯化水等适宜非苛养细菌生长的营养成分。

- 性能：

- 产品外观无破损，无明显气泡，培养基层呈透明麦秆色，不应有过多水汽。

- pH值：7.0-7.4.

- 于适宜环境下，非苛养菌生长良好；符合行标WS/T 807-2022性能验证方案可接受标准。

- 效期：≥60天。

8、MH琼脂培养基

- 用途：用于纸片扩散法体外检测细菌药物敏感性。

- 规格：90mm；固体培养基。

- 成分：含牛肉浸出物、淀粉、酪蛋白水解物、琼脂粉、纯化水等成分。（请提供注册证/备案证所示成分信息）

- 性能：

- 产品外观无破损，无明显气泡，培养基层呈透明麦秆色，不应有过多水汽。

- pH值：7.2-7.4。

- 行K-B法药敏试验性能验证结果符合行标WS/T 639-2018性能验证方案可接受标准。

- 效期：≥60天。

9、苛养菌药敏琼脂平板：血M-H培养基

- 用途：用于纸片扩散法体外检测链球菌药物敏感性。

- 规格：90mm；固体培养基。

- 成分：牛肉浸出粉、酸水解酪蛋白、淀粉、琼脂、羊血、纯化水等成分。（请提供注册证/备案证所示成分信息）

- 性能：

- 产品外观无破损，无明显气泡，培养基层呈鲜红色，不应有过多水汽。

- pH值：7.2-7.4。

- 行链球菌K-B法药敏试验性能验证结果符合行标WS/T 639-2018性能验证方案可接受标准。

- 效期：≥90天。

10、苛养菌药敏琼脂平板：HTM培养基

- 用途：用于纸片扩散法体外检测嗜血杆菌药物敏感性。

- 规格：90mm；固体培养基。

- 成分：牛肉浸出物、淀粉、酪蛋白水解物、血红素、NAD辅酶I、琼脂、纯化水等成分。（请提供注册证/备案证所示成分信息）

- 性能：

- 产品外观无破损，无明显气泡，培养基层呈透明浅琥珀色，不应有过多水汽。

- pH值：7.2-7.4。

- 行流感嗜血杆菌K-B法药敏试验性能验证结果符合行标WS/T 639-2018性能验证方案可接受标准。

- 效期：≥90天。

- 注：上述培养基成分及效期，均以注册证/备案证所示信息为依据。