台式冷冻离心机  4 台
一、技术要求

1.温度范围：-10—40℃

2.预冷功能：有

3.*转头锁定：自动锁定

4. 离心时间控制：10秒-99小时59分或连续离心

5. 驱动系统：无碳刷电机驱动

6. *经过第三方认证的防生物污染密封盖

7. *噪音：≤56dB

8. *设备尺寸：＜50*70cm（宽*深）

8. 其它功能：不平衡保护；状态自诊断；转头自动识别；自动锁盖和内锁装置；多种电路保护

二、配置要求

1. 主机 4台

2. *水平转头4套：50ml尖底离心管离心量≥8支，最高转速≥4500rpm，最大离心量≥3200xg

3.*2ml角转子4套：2ml/1.5ml尖底管离心量≥24支，最高转速≥30000rpm，最大离心量≥17000xg

