## Sheet1
配置需求 | 设备技术性能/服务参数需求
（一）单门医用冷藏箱2台 | 1、样式：立式
2、有效容积（L）：350L左右。
3、温度范围：2℃~8℃
4、数码显示屏，显示精度0.1℃。
5、箱内温度波动范围±3℃，可通过设定温度使箱内温度保持在 2~8℃范围内。风道式强制冷气循环系统，确保箱体内部温度均匀性，温度均匀性小于1℃。
6、完善的声光报警功能。
(二）医用冰箱1台 | 冰箱内有抽屉、隔层，需要医用冷藏冷冻冰箱，用于保存试剂，冷藏温度2到8度、容积200L以上，冷冻温度-10到-26度、容积100L以上，冷藏冷冻单独显示，可独立开关，有报警装置。
（三）医用冰箱1台 | 1、配备微电脑数字温控及显示屏，可实时显示箱内温度。
2、采用强制风冷无霜制冷系统，确保冷藏室内壁不结冰(药品贴冰箱内壁放置不会结冻)；冷冻层具备自动除霜或高效防结冰设计，无需每月人工化霜。
3、具备报警功能（高低温、断电、开门、传感器故障）。
4、标配可调节搁架、可锁门体（非必须）、带刹车的万向脚轮（非必须）。整机具有医疗器械注册证（非必须）。
5、 冷藏室温度控制范围：2℃～8℃，温度均匀性≤±1.5℃（最热点与最冷点温差）。冷冻室温度：≤-18℃。温度显示精度：0.1℃
6、制冷方式：风冷无霜，。冷藏室内壁不结冰(药品贴冰箱内壁放置不会结冻)。
7、内温度恢复时间（开门1分钟后关门）：≤10分钟。
8、 底部前置散热。
9、总有效容积：≥300L（冷藏室≥200L，冷冻室≥100L）。外形尺寸（宽×深×高）需适应科室预留空间（≤80×70×200cm）。
10、报警功能触发条件：偏离设定温度±2℃、机器故障等即报警。
（四）医用冰箱1台 | 1、冰箱温度控制范围包含2-8℃冷藏及-18℃左右冷冻两种。
2、温度超出预定范围或断电情况下，有报警功能。
3、有多层隔板，可以调整空间间隔。
4、有安全门锁。
5、自动除霜。
6、冷藏容积不小于150L。
7、整体尺寸不超过180*60*60。
8、有温度记录功能。
（五）冰箱（4℃冷藏柜）1台 | 1、使用温度：全冷藏，2到8℃；
2、外部尺寸/MM： 长度小于1150，深度小于800，高度介于1800到2000
3、有效容积大，大于800L
4、低分贝静音运作
5、多层搁架设计，合理利用空间
（六）冰箱（-20℃冷冻柜）1台 | 1、使用温度：全冷冻，-10到-30℃；
2、外部尺寸/MM： 长度小于1000，深度小于800，高度介于1800到2000；
3、有效容积大
4、低分贝静音运作
5、多层搁架设计，合理利用空间
（七）双开门医用冷藏冰箱3台 | 1、立式对开门设计，有效容积≥800L；
2、风冷设计，箱内温度控制在2℃~8℃范围内，无霜智能控温；
3、内置温感探头，数字显示箱体内部温度，设定和显示精度0.1℃；
4、用户可调整设定温度，温度均匀度±1.5℃；
5、搁架可调节，便于存取操作；
6、高强度玻璃门，具有自关门设计，保温好、可除凝露易观察；
7、报警功能齐全：高低温报警、开门报警、断电报警、传感器故障报警、电池故障报警、冷凝器脏堵报警等；
8、可多种方式报警：声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警、远程报警、云平台报警等；
9、具有后备电池，满足断电后报警并继续显示箱内温度需求；
10、具有WIFI物联模块，可通过APP远程监控设备状态，查看温度情况及报警情况；
11、具有照明灯，开门灯自动亮起，关门自动关闭；
12、整机低噪音。
13、配置不少于5层搁架
（八）医用冰箱1台 | 1、须为医用冰箱，同时具备冷藏（2℃至8℃）和冷冻（覆盖-15℃至-25℃）功能；
2、总容量 ≥ 300L；
3、箱体自带门锁（参数说明：防止贵重试剂或暂存质控菌株丢失，保障生物安全）；
4、冷藏箱及冷冻箱分别具备冷链口（参数说明：ISO 15189认可准则要求，保存试剂的冰箱需有温度监控，检验科试剂保存冰箱均为冷链监控，因此冰箱需有冷链口）；
5、具备温度显示及报警功能（参数说明：便于工作人员及时发现冰箱温度失控、故障）；
6、定期巡检和维护，售后符合医院要求。