	

	参数需求
	技术和性能参数需求
	配置需求

	
	1.1模块化设计可升级，具有独立的电刀系统,中文界面，要求整机无旋钮，大屏幕单色液晶显示
*1.2为保证微创治疗，减少损伤，要求内镜单极切割模式≤200W，≥8档电切效果
1.3单极柔和电凝≥120W，≥8档电凝效果
1.4单极强力电凝≥120W，≥4档电凝效果
1.5双极柔和电凝≥120W，≥8档电凝效果,可自动启动也可脚踏启动
1.6程序储存≥9个程序，并可命名
*1.7具有内镜下 内镜电切模式，保障治疗中出血少、损伤小
1.8治疗中只需踩一个脚踏即可实现凝切交替，智能输出
1.9主机和配件出现故障，弹出中文对话框报警
1.10 插上器械，器械自动识别,主机自动识别并给出常用设置
1.11 内镜下使用较低峰值电压设计，喷射凝血、氩气凝血的最高峰值电压要求≤5000
1.12具备可升级的同品牌氩气控制器，通过专用数据线与氩气刀连接
1.13具备可升级的同品牌冲洗系统
	1、消化内镜高频手术系统：1套。
2、双踏板脚踏开关：1个。
3、单极器械连线：2根。
4、重复使用负极板连线：1根。
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