| 设备/服务采购需求表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 基础信息 | 项目名称 | 医用原位杂交仪 |
|  | 数量/年限 | 1台 |
| 参数需求 | 配置需求 | - 医用原位杂交仪主机1台； - 电源线1条； - 使用说明书1份； |
|  | 设备技术性能/ 服务参数需求 | - 设备用途：用于原位杂交实验（可用于 DNA 或 RNA 杂交） ，实现样品中特定序列的原位检测，包含基因标分析、疾病诊断、基因克隆和基因测序等。 - 功能：支持变性&杂交、杂交和多点控制三种模式 - 容量：1-12片/次 - 控温范围：室温+5 ℃ -99 ℃ - 温度设置范围：35℃-99℃ - 控温精度： ≤±1℃ - 升降温时间：升温时间≤2min(37℃升温到 95℃)，降温时间≤6min（从 95℃降温到 45℃) - 外形尺寸：≤480mm(L)*245mm(W)*145mm(H) - 5年质保 |