1、 [bookmark: _GoBack]参数项目
1、 工作电源 AC220V±22V，50Hz±1Hz，最大电流≤3.5A
2、 工作方式间歇加载连续运行，暂载率10S/30S
3、 主载频率 ≥400KHz(部分要求475KHz~512KHz)
4、 整机功耗≤1250VA~1400VA
5、 工作噪声 ≤40dB(A)
6、 环境适应性温度5°C~40°C，湿度≤80%RH
7、 LED数字显示，防水按键方式调节
8、 具有记忆功能，再开机时显示上次使用功率设定值
2、 工作模式
1、 具备至少四种电切模式:纯切、混切1、混切2、混切3
2、 具备单极电凝(点凝/喷凝)及双极电凝模式
3、总工作模式≥5种
