| 采购需求表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 参数需求 | 技术和性能参数需求 | 配置需求 |
|  | - 工作频率：2450MHz±50MHz。 - 输出功率：0-100W连续可调，误差≤±20%。 - 适用范围：消融针与设备适应证同时满足适用于对肺实体肿瘤进行消融治疗。 - 杆温监测与保护：具备消融针杆温监测功能，温度测量范围10.0℃-45.0℃，当针杆温度达到45℃时自动切断功率并报警。 - 冷却系统：配备蠕动泵冷却系统，转速250转/分，输入功率＜30W，确保消融针针道组织温度≤45摄氏度。 - 微波泄露：非期望辐射＜5mW/cm²，微波辐射泄露＜5mW/cm²。 | - 微波消融治疗仪主机×1 - 微波连接电缆线×1 - 脚踏开关×1 - 蠕动泵×1 - 电缆线×1 |