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	1. 工作频率：2450MHz±50MHz。
2. 输出功率：0-100W连续可调，误差≤±20%。
3. 适用范围：消融针与设备适应证同时满足适用于对肺实体肿瘤进行消融治疗。
4. 杆温监测与保护：具备消融针杆温监测功能，温度测量范围10.0℃-45.0℃，当针杆温度达到45℃时自动切断功率并报警。
5. 冷却系统：配备蠕动泵冷却系统，转速250转/分，输入功率＜30W，确保消融针针道组织温度≤45摄氏度。
6. 微波泄露：非期望辐射＜5mW/cm²，微波辐射泄露＜5mW/cm²。
	1、 微波消融治疗仪主机×1
2、 微波连接电缆线×1
3、 脚踏开关×1
4、 蠕动泵×1
5、 电缆线×1
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