
	MR直线加速器三维验证设备的数据线电缆采购需求表


	参数需求
	技术和性能参数需求
	配置需求

	
	1. 适配性与兼容性
适用设备型号：必须适配 Sun Nuclear ARCCHECK MR 验证仪器。
接口类型：必须为原厂规格的电源/数据一体化接口。
电气参数：支持设备供电及数据传输协议，符合 Sun Nuclear 单电缆架构(PDI)标准。
2. 物理与机械规格
线缆长度：≥ 3.5米。
屏蔽性能：具备高等级电磁屏蔽层，防止在放疗环境中受射频干扰，确保数据精度。
耐用性：线缆外皮需耐磨、耐腐蚀，接头处需具备抗拉伸/抗弯折设计。
3. 功能性能要求
传输稳定性：更换后，验证仪器测量数据传输无丢包、无延迟。
电气安全：绝缘电阻、耐压测试符合医疗设备周边附件标准，无漏电风险。
4. 验收标准
安装后，ARCCHECK MR 验证仪器软件能稳定识别设备，连续测量10次数据无中断或错误代码。
	1. 货物清单
数据电缆线：1条（总成，含两端接头）。
2. 服务与质保
质保期：≥ 12个月。
安装服务：供应商需提供现场安装更换服务。
[bookmark: _GoBack]性能验证：更换完成后，需配合使用部门进行一次ARCCHECK MR 验证仪器基线测试，确认数据准确性恢复至更换前水平 。

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	



