| MR直线加速器三维验证设备的数据线电缆采购需求表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 参数需求 | 技术和性能参数需求 | 配置需求 |
|  | 1. 适配性与兼容性 适用设备型号：必须适配 Sun Nuclear ARCCHECK MR 验证仪器。 接口类型：必须为原厂规格的电源/数据一体化接口。 电气参数：支持设备供电及数据传输协议，符合 Sun Nuclear 单电缆架构(PDI)标准。 2. 物理与机械规格 线缆长度：≥ 3.5米。 屏蔽性能：具备高等级电磁屏蔽层，防止在放疗环境中受射频干扰，确保数据精度。 耐用性：线缆外皮需耐磨、耐腐蚀，接头处需具备抗拉伸/抗弯折设计。 3. 功能性能要求 传输稳定性：更换后，验证仪器测量数据传输无丢包、无延迟。 电气安全：绝缘电阻、耐压测试符合医疗设备周边附件标准，无漏电风险。 4. 验收标准 安装后，ARCCHECK MR 验证仪器软件能稳定识别设备，连续测量10次数据无中断或错误代码。 | 1. 货物清单 数据电缆线：1条（总成，含两端接头）。 2. 服务与质保 质保期：≥ 12个月。 安装服务：供应商需提供现场安装更换服务。 性能验证：更换完成后，需配合使用部门进行一次ARCCHECK MR 验证仪器基线测试，确认数据准确性恢复至更换前水平 。 |