| 设备/服务采购需求表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 参数需求 | 配置需求 | 无 |
|  | 设备技术性能/ 服务参数需求 | 1.治疗原理：交变磁场、温热、机械振动三重因子同步输出，支持单独/组合模式，区分急性期、慢性期治疗。 2.输出通道：双通道独立输出，两路参数可分别调节，支持两人同时开展治疗。 3. M1（磁疗+热疗+振动）、M2（磁疗+振动）、M3（磁疗+热疗）等，各参数独立可调、互不关联。 4.振动参数：具备多种间歇振动周期模式可选。 5.温控系统：温度多档位可调，温控精度±2℃，有温度异常保护。 6.定时设置：1～99分钟可调，1分钟步进设置。 7.显示操作：≥5寸彩色液晶显示屏，操作便捷。 8.内置程序：不少于15套预设治疗处方，覆盖颈椎、肩周、腰椎、膝关节、软组织劳损。 9.安全防护：配备双重独立超温保护、过载保护、开路报警；断电重启后不自动启动治疗，预防烫伤风险。 |