	设备/服务采购需求表

	参数需求
	配置需求
	腹腔镜术中超声探头，适配手术室现有彩色超声主机，用于肝胆外科腹腔镜肝脏、胆道手术术中超声探查、肿瘤定位、边界判断、穿刺引导等术中临床操作 。

	
	

设备技术性能/
服务参数需求




	1. 类型:腹腔镜手术用电子凸阵探头；

2. 腹腔镜探头：电子凸阵扫描，扫描角度≥36°中心频率：5MHz-10MHz，二维成像和多普勒成像可选中心频率分别≥3个；

3. 探头前端的扫描阵列可做四向弯曲，最大弯曲角度≥90°；

4. 具有探头集成穿刺引导孔，最大可容纳13G穿刺针；

5. 探头防护等级：探头具备专用防水盖，满足IP57防尘防水标准，可耐受浸泡清洗和消毒
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