	配置需求
	电源：220V，50Hz；环境温度：5℃～35℃；相对湿度：≤85%

	

设备技术性能/
服务参数需求




	1 容积:≥700L
2 储存温度:-40~-80℃可调可控
3 样式: 立式，内外双层保温门，内部四层，安全门锁设计，底部带万向脚轮；具备前置调整螺丝。内部可调式不锈钢层架
4温度均匀性:<3℃。
5 制冷速度：制冷速度（空箱状态，环境温度20°C降至 -80℃）用时不超过300分钟。断电后箱体内部温度维持不高于-40℃的时间不少于300分钟。
6 制冷系统：无氟环保制冷，制冷剂用量符合国家安全标准。
7 报警功能：高温、低温、开门、过滤网堵塞、系统故障、传感器故障、环温高报警等报警功能 
8 设备验证合格后整机保修至少三年。
9 冷链系统及每年温度校验证。
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