	参数需求
	配置需求
	流式细胞分析仪（3激光8色）主机：1台
分析工作站：1套
密码狗：1个
4L鞘液桶：1个
4L废液桶：1个

	
	设备技术性能/
服务参数需求

	1.光学系统：
1.1主机至少配置405nm、488nm、638nm三根独立控制的固态激光器；
1.2激光器功率：405nm≥80mW、488nm≥50mW、638nm≥50mW； 
1.3检测参数：可以同时检测≥10个参数，包括≥8个荧光参数、SSC和FSC，荧光通道包含：蓝色: 525/40, 585/42, 690/50 ,780/60；红色: 660/10, 780/60；紫色: 450/45, 525/40； 
1.4流动室数值孔径≥1.3 NA（提供厂商官网可下载技术资料截图证明并提供官网下载链接）；
1.5检测器：采用光纤传导的雪崩二极管检测器阵列（APD），而非PMT检测器。
2.分析性能：
2.1最小检测颗粒为≤80nm；
2.2荧光灵敏度：FITC≤40 MESF，PE≤10 MESF；
2.3荧光分辨率：rCV≤3%（G0/G1期最高峰）；
2.4无需微球的绝对计数功能，在检测的同时即可自动计算样本浓度，结果准确； 
3.电子系统：
3.1信号处理精度：7个十进制的数据显示，24bit及16,777,216道分辨率的全数字系统；
3.2≥107的线性动态范围，可以将强信号和弱信号都完全显示在一张图上；
3.3支持多色荧光信号共同采集，检测速度≥25,000事件/秒；
3.4具有创新型补偿数据库：存储染料的荧光溢出值，随着增益的变化，调节补偿矩阵；
3.5至少具有2000万Events的数据存储能力。
4.液路系统：
4.1液流驱动方式：采用正压泵或超低压蠕动泵驱动液流上样确保上样液流连续稳定无断点，非注射泵驱动液流上样；
4.2液流系统日常维护简单、清洗简便，自带开关机程序；
4.3上样速度：具有10μL、30μL、60 μL/min三种固定流速，用户可自定义流速控制模式范围：10-240 μL/min，按照1 μL增量调节；
4.4自动单管上样可使用标准流式管、1.5ml 和2.0ml EP管；
5.软件功能：
5.1操作系统：Window 10或以上版本；
5.2软件支持中英文操作界面，安装无版权限制，可以任意次数安装。


