	参数需求
	配置需求
	触摸屏化学发光成像仪主机：2台

配套MINI电脑:2套

化学发光样品盘:2个

控制软件、电源线、数据线、操作手册：2套

	
	设备技术性能/
服务参数需求

	1.全自动定焦镜头：F＜0.8；

2.CCD物理像素：≥800万，非像素合并或软件计算的图像像素。

3.像素合并方式：≥7种，至少包括1×1、2×2、3×3、4×4、5×5、8×8及16×16像素合并方式。

4.成像模式：≥4种，需包含（全自动（带预曝光功能）、手动、累加及信噪比优化）。

5.真彩色Marker条带：任何拍照模式下，仪器都可全自动获取真彩色Marker条带，可以全自动叠加，自动保存

6.累加模式：可连续拍照≥50张图片，结果图可以自动叠加真彩色Marker，全自动切换光源和计算曝光时间。

7.成像面积≥22x16cm

8.样品盘：金属盘，可拆卸清洗，避免样品间交叉污染。

9.滤光片轮：≥8位滤光片轮位置，支持定制滤光片自由更换。

10.具有3D视图拓展功能，支持点计数、孔板分析。


