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	最高转速与离心力：最高转速不低于18,000 rpm；最大离心力不低于31,152×g；达到最高转速时，转子温度持续保持在4°C；容量：水平转子最大容量：4x 400 mL；角转子最大容量6*100 mL。温度范围：-10°C至+40°C；从室温到4℃最快10分钟；酶标板转头可一次离心≥6块96孔标准版，最大转速≥4000rpm，最大离心力≥2250×g；



	配备：转子-细胞培养套装，其容量为4*400mL，含4个M-A4-50(4*50mL)和4个M-A9-15(9*15mL)适配器。最大转速(rpm)5000，最大离心力(xg)4696；转子更换无需工具，可在3秒内快速更换转子；转子盖快锁：具有卡扣式快速锁定转子盖；具有转子静态识别功能，安装后锁定最大转速；具有转子动平衡实时监控、设备电流电压监控等多种设备状态监控系统，及时弹窗提醒设备异常；电吸自锁设计，接触即可关门；离心结束时可选择自动开盖和声音提示；同时具有紧急开锁装置。可记录操作日志（≥500条）、报警日志（≥500条）和运行记录（≥100条），以图表的形式展示温度与转速随时间的变化情况。




