研究级正置生物显微镜技术参数

| 项目 | 技术规格与要求 |
| --- | --- |
| 1. 光学系统 | 无限远色差校正光学系统。所有核心光学部件需经过防霉处理，具备优异的轴向与径向色差校正能力。 |
| 2. 显微镜主机 | 1. 具备良好的人体工程学设计，整体防震机架结构，提供稳定的显微操作平台。 2. 带有状态指示或提示功能 |
| 3. 调焦机构 | 1. 粗微调同轴 2. 具备调焦上限位装置，防止物镜与玻片碰撞损坏样本。 3. 微调精度步进≤1μm，整体行程范围需满足常规病理切片观察需求。 |
| 4. 照明系统 | 采用高亮度、长寿命 LED 光源（或与之等效的高亮度照明），恒定色温（如 4500K 左右），保证色彩还原真实。 |
| 5. 聚光镜系统 | 适用明场观察的聚光镜，内置孔径光阑，具备中心调节功能；与各倍率物镜匹配使用时不应产生明显阴影，并带有防止样本损坏的限位保护设计。 |
| 6. 物镜转换器 | ≥6孔位内倾式物镜转换器 |
| 7. 观察筒 | 三目观察筒，具备良好的观察舒适度。瞳距调节范围需至少覆盖 55-75mm。 |
| 8. 目镜 | 配置 10X 宽视场高眼点目镜，视场数（FOV）≥ 22mm，双侧屈光度均可调。 |
| 9. 高级物镜组 | 需配置以下规格物镜： 1. 2X 或 2.5X 平场消色差物镜 (NA ≥ 0.06) 2. 4X 平场消色差物镜 (NA ≥ 0.10) 3. 10X 平场消色差或半复消色差物镜 (NA ≥ 0.25) 4. 20X 平场半复消色差物镜 (NA ≥ 0.50) 5. 40X 平场半复消色差物镜 (NA ≥ 0.75) |