	采购需求表

	参数需求
	技术和性能参数需求
	配置需求

	
	1. 屏幕尺寸：≥31.5英寸，16:9显示比例。
2. 物理分辨率：≥3840×2160（原生4K UHD），支持逐行扫描，需向下兼容1920×1080P、720P等高清分辨率。
3. 面板类型：IPS或同等广视角面板，水平和垂直视角均≥178°，确保4K画面在各角度观看边缘不偏色。
4. 亮度：≥1000cd/m²（典型值）。满足手术室强环境光下暗部细节的清晰可见，实现真正的高清成像。
5. 对比度：≥1300:1（典型值），确保组织层次分明。
6. 色深与色域：≥10bit（10.7亿色），支持BT.709及BT.2020色域空间，避免色彩断层。
7. 灰阶标准：符合DICOM Part 14医疗显示标准，内置多种显示曲线，确保临床诊断级灰阶还原。
8. 响应时间与延迟：响应时间≤9.5ms，输入延迟≤1帧，确保手术操作与画面同步。
9. 背光稳定：内置亮度传感器，自动实时监控并补偿亮度衰减，保证长时间手术的4K显示一致性。
10. 安全认证：符合IEC 60601-1医疗电气安全通用要求，适用于手术室环境。
	1. 信号接口兼容性（核心）：须配备12G-SDI、3G-SDI、HDMI 2.0、DVI-D及DP 1.2等接口。要求支持12G-SDI及3G-SDI自动识别与向下兼容，确保与我院手术室现有高清/4K摄像主机完美搭接，无需转接设备即可实现即插即用。
2. 信号环出功能：须具备12G-SDI环出接口≥1个，支持将4K画面无损环出至录像设备或其他显示终端。
3. 长距离传输能力：12G-SDI接口须支持≥50米无压缩传输，确保手术室布线信号稳定，画面无掉帧、无卡顿。
4. 多画面与切换：支持PIP（画中画）或PBP（画旁画）功能，可同屏显示内窥镜主画面与生命体征监测等辅助画面。
5. 表面感控设计：屏幕玻璃须带AR（防反射）+AF（防指纹）涂层；前面板防护等级≥IP22，支持手术室常用消毒液擦拭。
6. 安装方式：支持VESA标准壁挂及吊臂安装，兼容手术室现有悬吊系统。
7. 散热与结构：采用无风扇散热设计，全封闭绝缘外壳，避免粉尘进入并防止高频电刀等设备的电磁干扰。
8. 质保与附件：整机质保≥3年，质保期内提供定期校准；每台须配备专业SDI线缆、电源线及出厂DICOM校准报告。
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