	设备/服务采购需求表

	[bookmark: _GoBack]参数需求
	配置需求
	1.主机 1台
2.IEC标识导联线套装(含肢体夹、吸球） 1套
3.电源线 1根

	
	

设备技术性能/
服务参数需求




	1、心电信号处理
ECG输入：12通道同步采集
输入阻抗：≧50MΩ@10Hz，抗除颤电击保护功能
频率响应：0.04-150Hz
抗极化电压：≧±600mV★1.5共模抑制比：≧120dB
采样率：≧510000/秒/通道
A/D转换24bit
分析频率：≧500/秒
采集模式：常规采集及预先采集:
抗干扰滤波：具有交流滤波、肌电滤波、漂移滤波功能
起搏检测:脉宽：0.2ms-2.1ms，振幅：2mv-700mv
起搏检测频率:≧70000/秒/通道
心率测量范围:30—200 BPM
2、显示
显示器：≧8.5英寸液晶触摸显示屏
显示分辨率≧800x480  
显示信息：可显示12导联波形；显示菜单、心率、病人姓名、导联选择、走纸速度、增益、滤波器、时钟、电池电量指示、导联脱落、报警信息等
显示通道：12通道
3、记录
记录类型：热敏式点阵打印机
分辨率：水平 40 dots/mm（25mm/s），垂直8dots/mm:
记录通道：12通道
记录速度5, 25 and 50mm/s
记录灵敏度：5, 10, 20 and 10/5mm/mV
记录模式：自动模式：10秒12导联同步记录波形
手动模式可以12通道实时记录
报告格式：1x10，2x5,2x10,4x2.5，4x10
4、软件
分析软件：FDA认证的自动测量诊断软件，提供技术说明白皮书
儿童分析模块：3岁到16岁
性别分析模块：可进行男性、女性特异性分析
信号质量检测：可连续自动检测信号质量,并有三种颜色指示灯
危机值功能：支持心电危机值，包含心率、QTc、ST段报警，并可以在报告中打印结果
QTC计算：提供≧2种以上计算公式

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	



