| 设备/服务采购需求表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 参数需求 | 配置需求 | - 1.主机 1台 - 2.IEC标识导联线套装(含肢体夹、吸球） 1套 - 3.电源线 1根 |
|  | 设备技术性能/ 服务参数需求 | 1、心电信号处理 ECG输入：12通道同步采集 输入阻抗：≧50MΩ@10Hz，抗除颤电击保护功能 频率响应：0.04-150Hz 抗极化电压：≧±600mV★1.5共模抑制比：≧120dB 采样率：≧510000/秒/通道 A/D转换24bit 分析频率：≧500/秒 采集模式：常规采集及预先采集: 抗干扰滤波：具有交流滤波、肌电滤波、漂移滤波功能 起搏检测:脉宽：0.2ms-2.1ms，振幅：2mv-700mv 起搏检测频率:≧70000/秒/通道 心率测量范围:30—200 BPM 2、显示 显示器：≧8.5英寸液晶触摸显示屏 显示分辨率≧800x480 显示信息：可显示12导联波形；显示菜单、心率、病人姓名、导联选择、走纸速度、增益、滤波器、时钟、电池电量指示、导联脱落、报警信息等 显示通道：12通道 3、记录 记录类型：热敏式点阵打印机 分辨率：水平 40 dots/mm（25mm/s），垂直8dots/mm: 记录通道：12通道 记录速度5, 25 and 50mm/s 记录灵敏度：5, 10, 20 and 10/5mm/mV 记录模式：自动模式：10秒12导联同步记录波形 手动模式可以12通道实时记录 报告格式：1x10，2x5,2x10,4x2.5，4x10 4、软件 分析软件：FDA认证的自动测量诊断软件，提供技术说明白皮书 儿童分析模块：3岁到16岁 性别分析模块：可进行男性、女性特异性分析 信号质量检测：可连续自动检测信号质量,并有三种颜色指示灯 危机值功能：支持心电危机值，包含心率、QTc、ST段报警，并可以在报告中打印结果 QTC计算：提供≧2种以上计算公式 |