	采购需求表

	参数需求①
	技术和性能参数需求
	配置需求

	
	1.具备手动除颤、心电监护、血压监护、血氧监护、自动体外除颤（AED）功能。
除颤采用双相波技术，具备自动阻抗补偿功能。
2.手动除颤分为同步和非同步两种方式，可通过体内除颤电极板完成除颤操作。
3.除颤充电迅速，充电至200J<5s。
4.配置体外起搏功能。
5.心电波形扫描时间>10s，扫描长度>100mm。
6.监护功能：12导ECG、血氧饱和度、无创血压。
7.具备生理报警和技术报警功能，通过声音、灯光等多种方式进行报警。
8.成人、小儿一体化电极板，可选用除颤起搏监护多功能电极片。
9.除颤电极板可实现能量选择、充电、放电等操作，便于单人完成除颤。
10.支持中文操作界面。
11.彩色TFT显示屏>8”, 分辨率640×480，最多可显示4通道监护参数波形，有高对比度显示界面。
12.50mm记录仪，自动打印除颤记录。
13.可存储24小时连续ECG波形，数据可导出至电脑查看。
14.关机状态下设备可自动运行自检。
15.可在-10ºC环境正常工作，存储温度-30～70ºC。
具备优异的抗跌落性能，裸机可承受0.75m跌落冲击。
16.具备良好的防尘防水性能，防护级别IP44。
17.体内电极板有3种大小不同的尺寸，为用户提供多种选择； 
	标配体内除颤电极板

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	参数需求②
	配置需求
	· 支持多语言切换，可通过机身按键及移动端软件配置调整
· 配备高清彩色显示屏，支持常规显示版本与无屏指示版本
· 自带内置存储，支持较长时长数据波形存储记录
· 配备通用传输接口，支持本地数据导出功能
· 支持移动端软件及远程平台管理，可自定义设备各项基础设置、完成设备升级
· 可外接选配各类生命体征检测设备，拓展数据采集功能
· 有打印功能，放电测试功能

	
	

设备技术性能/
服务参数需求




	· 工作性能：具备标准除颤能量规格，响应速度快，充电及分析效率高，支持多次稳定放电工作
· 使用年限：设备整体使用寿命、电池使用寿命满足长期使用要求，配套耗材有效期充足
· 防护性能：具备高等级防尘防水能力，具备良好的抗跌落防护性能，适配多场景使用
· 环境适应性：宽温域、宽湿度范围工作及存储能力，可适配高低温及复杂储运、使用环境
· 机身参数：设备整机重量轻便，结构尺寸紧凑，便于搬运、部署与存放
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