	
	功能描述：
适用范围：适用于医疗机构、防疫站、研究单位、工厂等低温储存物品。
功能描述示例：保存病毒、病菌、红细胞、白细胞、皮肤、骨骼、精液、生物制品、远洋制品、电子器件、特殊材料的低温试验等，适用于血站、医院、疾控中心、科研院所、电子化工等企业实验室、生物医学工程研究所，远洋渔业公司等。
二、技术要求及配置： 
2.1、工作条件：环境温度10～32℃，环境湿度:（20～80%）RH，工作电压：（198～242）V，频率：(50±1)Hz。 
2.2、样式：立式。

2.3、有效容积：678L 。

2.4、外部尺寸(宽*深*高)：1090*1025*1955。

2.5、内部尺寸(宽*深*高)：750*696*1286。

2.6、净重/毛重（KG）：316/368。
*2.7、温度控制：高精度微电脑温度控制系统，适用范围在-40℃～-86℃范围内，控温精度0.1℃。

*2.8、显示：7寸高性能LCD触摸屏，显示精度0.1℃，清晰显示，界面友好，动态实时显示箱内温度、系统设定温度、环境温度、报警状态、时间等参数信息，且可连接蓝牙与WiFi，具备样本存取管理，温度数据查看及数据曲线，设置与留言板功能。

2.9、具备状态运行指示圈，正常运行时，液晶屏温度显示外圈为蓝绿渐变色，温度异常时，温度外圈颜色变成红橙渐变色。

*2.10、安全存储：12种声光报警系统（数据通讯故障、箱门打开超时、环温传感器故障、冷凝传感器故障、温度传感器故障、箱内高温报警、箱内低温报警、冷凝器高温报警、环温高温报警、低电量报警、电池电量检测故障、断电报警等），物品存储更安全。

2.11、开机延时和停机间隔保护功能，确保运行可靠；屏幕锁定和密码保护功能，防止随意调整运行参数。

*2.12、中国科学院理化所发明的环保制冷工质,制冷剂用量符合国家安全标准，明确制冷剂用量，制冷效率高，降温更迅速。
*2.13、国际品牌SECOP高效压缩机，国际品牌EBM低噪音风机。冷凝器散热风机可根据压缩机运行状态智能开停。

*2.14、双压缩机运行，单压缩机出现故障，另外一个压缩机仍然可以维持箱内温度在-70℃以下运行，确保样本储存安全，可提供省级或省级以上第三方检测报告。

*2.15、25℃环温时，单日耗电量≤12KW.h/24h，可提供省级或省级以上第三方检测报告。

*2.16、、箱内温度均匀性要求，25℃环境，设定-81℃测试，整机≥20点测试，最高温度与最低温度的差小于10℃，可提供省级或省级以上第三方检测报告。*2.17、25℃环温时，空载降温到-80℃时间≤4.5h，可提供省级或省级以上第三方检测报告。

2.18、一体式把手门锁设计，可加双挂锁，选配电磁锁、刷卡、指纹、人脸识别。*2.19、保温材料：采用高性能VIP真空绝热材料，VIP保温板厚度≥20mm，箱体发泡层≥130mm,大幅提升保温效果。四个发泡压紧内门，发泡保温外门，外门2道密封，箱体2道密封，内门2道门封，整机6道门封。 
*2.20、低噪音，稳定运行噪音≤56.1分贝，可提供省级或省级以上第三方检测报告。

*2.21、25℃环温，空载稳定运行断电回温至-50℃时间≥270min，可提供省级或省级以上第三方检测报告。

2.22、箱体材料：优质结构钢板，经先进防腐磷化、喷涂工艺。 

2.23、内胆材料：镀锌板喷涂，抗腐蚀，使用寿命长，清洗方便。

2.24、大面积翅片式冷凝器，散热面积大，效果好。 

2.25、自动加热门体平衡孔设计，彻底解决短时间内连续多次开门。 

2.26、3个温度测试孔，方便测试温度。 

*2.27、标配USB模块，可用于记录、导出箱内温度数据、运行曲线及操作记录等数据，数据可长达10年以上。

*2.28、标配蓄电池，断电状态可持续为温度报警、USB端口供电。

*2.29、可存储2英寸标准冻存盒500个，2ml标准冻存管50000支。 

*2.30、获得国家CQC节能认证和环保认证。
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